附件 1：

2018年镇江市建设工程电线导体直流电阻和绝缘层厚度检测实验室间比对试验作业指导书

一、样品说明

本次比对试验采用截面积为4mm2、长度为1.5m 的一般用途单芯硬导体无护套电缆 60277 IEC01（BV）。样品采用塑料袋包装。

本次比对试验的样品已通过均匀性、稳定性检测验证。

二、检测要求

1、人员要求

参加比对3 名试验人员随机选取样品，并分别独立完成导体直流电阻和绝缘层厚度的比对试验。

2、环境要求

将未拆封的样品于温度为（20±2）℃和空气湿度不大于 85% 的试验环境中放置不少于24h。在导体直流电阻测试过程中，环境温度变化应不大于±1℃。

三、检测标准

| 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 导体直流电阻 | GB/T 3048.4-2007《电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验》 负压筛析法 |
| 绝缘层厚度 | GB/T2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验》 |

四、检测步骤

2018 年   月   日（星期   ）      在摄像设备开启和      情况下打开封样袋封条，取出样品进行制样，制样后将样品于（20±2）℃和空气湿度不大于 85%的试验环境中放置 30min 后开始测试。

1、导体直流电阻

检测时应采用电流换向法，读取一个正向读数和一个反向读数，取算术平均值。

检测时温度计距离地面应不少于 1m，距离墙面应不少于100mm，距离样品不超过 1m，且二者应大致在同一高度。测读样品检测值时，同时查看温度计并记录温度数值，导体温度（环境温度）精确至 0.1℃。

各检测机构根据试验温度、样品长度，按照 GB/T 3048.4-2007  标准的要求计算试样 20℃时每公里长度的导体直流电阻值。

计算公式：

R20=Rx⋅250230+t⋅1000L

R20 ——20℃时每公里长度电阻值，单位为欧每千米（Ω/km）;

RX ——t℃时 L 长电线的实测电阻值，单位为欧（Ω）；

t ——测量时的导体温度（环境温度），单位为摄氏度（℃）；

L ——试样的测量长度，单位为米（m）；

检测结果保留 4 位有效数字（以Ω/km 为单位）。

2、绝缘层厚度

检测时将试片置于显微镜或投影仪的工作平面上，切割面与光轴垂直，从目测最薄点开始测量，依次在试片径向测量6点；3个试片的18个测量值的平均值作为最终结果。

测量值和平均值均保留到小数点后2位。（以mm 为单位）。

五、关于影像资料的规定

影像资料包括：拆样前后及拆样时的照片、每位参加比对试验人员的检测过程进行摄像，包括制样、测试和当场完成的原始数据记录的影像，影像中必须包含最终测读仪表盘的特写镜头且读数清晰。全部视频完成后用 U 盘保存。

六、检测结果上报

2018 年   月   日（星期   ）    前提交《2018年镇江市电线导体直流电阻和绝缘层厚度检测试验室间比对试验结果报告单》、《2018年镇江市电线导体直流电阻和绝缘层厚度检测试验室间比对试验原始记录》以PDF或图片格式发送至邮箱zjsjcxh@163.com，文件必须经签字、加盖公章确认。

七、应同时提交的相关资料

2018 年   月   日（星期   ）    前应提交以下资料，一并邮寄至镇江市建设工程质量检测协会。（地址：镇江市正东路酒海街19号，联系人：耿玮，电话：18952862351）。

1、2018年镇江市建设工程电线导体直流电阻和绝缘层厚度检测试验室间比对试验结果报告单

2、2018年镇江市建设工程电线导体直流电阻和绝缘层厚度检测试验室间比对试验原始记录

3、参加的检测人员技术培训证（复印件加盖公章）；

4、参加检测人员社保网上打印的“三金”证明（2018年7月、8月、9月）；

5、主要检测设备相关检定/校准证书（复印件加盖公章）；

6、视频及照片用U盘（注明机构名称）。