附件2：

2013年度全省建设工程主体结构现场检测

能力验证结果分析

钢筋间距和钢筋保护层厚度检测结果的影响因素主要来源于仪器设备、人员操作、数据处理等方面，具体原因分析如下：

- 仪器设备的系统误差、功能是主要影响因素。

本次检测能力验证活动中，有的仪器设备的允许误差（详见仪器设备的使用说明书）就大于JGJ/T152-2008规程的要求；有的仪器设备带有峰值保持、显示功能，只要匀速、缓慢的扫过混凝土表面，就能从仪器上直接读出钢筋保护层厚度，且重复性较好。

通过对检测机构提交的仪器设备的校准证书的核查，发现：部分钢筋保护层测量仪未按《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》JJF1224-2009进行校准，校准证书中未给出测量重复性和示值误差的校准结果；部分校准报告未经确认：无校准数据、未覆盖日常使用数据点、仅有结论，无法确认符合性。

二、人员操作

1、部分检测人员对规程理解不深：仅做一次检测，同时记录了两个数据；个别的进行了两次检测，保护层数据偏差超过1mm，也不清楚该组数据无效应重新检测；部分检测员不清楚检测数据的修约方法，保留了0.5㎜，或修约结果不正确。

2、部分检测人员对检测仪器性能不熟悉，未进行钢筋保护层检测范围的设置；对实际钢筋保护层小于测量仪最小示值时，采用垫块检测准备不足。

3、部分检测人员在进行钢筋定位时，测量仪未垂直于测试线，致钢筋位置定位错误。

三、数据处理

部分检测人员使用较长的钢尺测量钢筋间距时，未想到可以用尺的中间点作为起始点进行测量；没有看懂检测结果报告单上的钢筋间距示意图，最后报出的钢筋间距是钢筋与起始线的距离或漏报了S1（第1根钢筋与起始线的距离）。在数据传递时，出现数据计算错误、抄写错误，造成检测结果离群。

部分检测人员记录不规范，有使用铅笔记录，修改不划改，不签名，记录值的精度不按规范要求。

四、其它可能产生数据离群的原因。